目录

- 概  述........................................................................................2

- 系统工作过程及原理 ……........................................................2

- 主要技术指标............................................................................4

- 控制箱面板操作说明 ..............................................................4

- 安装说明………….........................................................................6

- 维护与保养.................................................................................7

- 选购件……….................................................................................9

- 随机资料.....................................................................................9

- 概述

电子料斗秤是一种集称量、运输、仓储、结算于一体的计量器具。长期以来，港口、铁路、粮食、化工等行业，大宗散装物料称量、仓储等都是劳动密集型作业，不但劳动强度大，速度慢，而且计量精度差。LCS 型电子料斗秤有效地解决了上述问题，广泛应用于大宗散状物料（颗粒料、粉料等），在转运中，生产过程中的计量可以作为港口码头、工矿企业的贸易结算使用。开发这一产品的杭州四方称重系统有限公司有着丰富的散料处理经验，以及称重计量专业背景，针对不同物理特性的物料有着专业针对方案。

- 用户在安装调试前请详细阅读本用户手册和XK3196C2仪表技术手册。

- 开箱后请按照装箱单验收产品及附件。

- 质保规定

本公司销售出厂的电子料斗秤，对产品质量实行质保一年，在质保期内，凡因质量问题引起系统不能正常使用，本公司负责免费服务。如因用户的原因造成的故障以及质保期后发生的故障，本公司负责有偿服务，提供备品备件，确保用户设备正常使用。

- 安全说明

  - 必须严格遵守当地部门和国家关于安全与事故防范的规定。

  - 必须由专业人员对电子料斗秤进行操作、保养及维修。

  - 在对设备进行安装时，须根据秤体自重、起吊位置等选择合适的起吊

设备及相关工具。

  - 在检查及维护电子料斗秤时，注意避免运动部件的无意起动。

◆    进入封闭空间前，先对内部环境进行了解，充分考虑可能发生的事故。

- 系统工作过程及原理

- 电子料斗秤的工作过程

电子料斗秤的工作过程可以由图3 来表示，图中是电子料斗秤一个工作循环四个阶段的状态，最后的是下一个工作循环的开始。可以看到物料始终是连续进和出的，储料斗和卸料斗一直有物料，称量斗则是装满一斗放一斗。电子料斗秤的工作原理实际上就是利用上下两个过渡斗的多余仓储空间来赢得时间，来保证称量斗的静态称量，同时又保证了物料的连续输送。

图3 LCS 电子料斗秤工作流程图

- 系统工作原理

整个电子料斗秤的自动控制由XK3196C2可编程序控制仪表完成，系统工作原理如下（见图4 所示）。在进料过程中，进入称量斗中的物料重量经传感器转换成毫伏级模拟电压信号后被送至称重控制仪（XK3196C2），XK3196C2仪表将此信号转换成重量数据信号并显示在LED显示屏上，此数据与仪表上（或计算机上）预设的目标值比较，若此重量数据小于该值，则仪表上的输出点断开，卸料汽缸保持关闭，进料过程继续，等到此重量数据（即秤斗中的物料重量）达到该值时，空中物料全部落入计量斗中且稳定后，此时记录下物料净重、打印当前重量、累计总重量；接着进入秤的放料过程，仪表上的放料输出点自动接通，卸料电磁阀打开、汽缸开，放料开始；等到秤放空后，放料阀门自动关闭，至此，本次称量循环结束，下次称量循环的进料过程自动开始……如此不断循环。

图4:系统原理图

- 主要技术指标

| 规格 | LCS-20 | LCS-40 | LCS-60 | LCS-100 | LCS-150 | LCS-200 | LCS-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量能力(t/h) | 20 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| 最大称量(kg) | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| 显示分度d(kg) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 传感器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 传感器量程kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| 计量斗尺寸 | 2.8*2.8 | 3.2*3.2 | 3.4*3.4 |  |  |  |  |

- LCS型电子料斗秤主要技术指标

准确度:  0.2

仪表:    XK3196C2型可编程控制

工作环境温度:  -10℃～+40℃

工作环境湿度： ≤90%RH

电源( 仪表及控制)：AC220V50Hz,功耗100W

气源供给压力：     0.4MPa-0.6MPa

通讯接口：         RS232/RS485

打印机：           面板式微型打印机

执行标准   QB/T1078-2004

- 控制箱面板说明

电源指示 ：灯亮为系统通电；灯灭为断电。

电源开关 ：选择“开”状态，系统通电；选择“关”状态，系统断电；

计量方式 ：选择“手动”状态，系统为手动工作；选择“自动”状态，系统为自动工作 。

电震开关 ：选择“开”状态，系统为自动震动破拱；选择“关”状态，系统为手动震动破拱；

放料灯： 亮表示该秤正处于卸料门开，卸料状态；

- 控制按钮

汇总：按此按钮，打印机动作打印仪表保存的累计重量。

总清：按此按钮，仪表清除保存重量。

砝码1 ：在手动方式下此选择按钮用来将1 号砝码加到称量斗上。

砝码2 ：在手动方式下此选择按钮用来将2 号砝码加到称量斗上。

手动/自动：此选择按钮用来选择系统的工作方式。

启动：当在自动方式下，允许启动条件成立，系统开始自动工作。

暂停：在自动称量过程中按下此按钮，立即停止当前工作，若要继续工作，只要按“启动”按钮，则继续循环。

复位：在自动称量过程中按下此按钮，则所有设备断电，在紧急情况解除后，此时可按“启动”按钮使称量过程从新开始。

- 操作步骤

手动操作

将“手动/自动”选择按钮置于“手动”位置，就可以用各手动按钮进行相应的手动操作：按“加料开始”按钮，手动进料开始，此时可观察仪表上的重量显示，当达到所需重量值时，按“进料停止”按钮，手动进料结束；同样，可按“放料启动”按钮进行手动放料，按“放料停止”按钮使放料停止。另外，在秤的标定或校正时，可将“砝码1”选择按钮置于“加”，则1 号砝码加到秤斗上；同样将“砝码2”选择按钮置于“加”，则2 号砝码加到秤斗上。

自动操作

- 在手动状态下，将秤斗内物料放空，操作系统初始化。

- 将“手动/自动”选择按钮置于“自动”位置时，系统处于自动工作状态，在“允许启动”、“进、放门关到位”等条件成立下，可按“启动”按钮进行工作。

- 进料前判空秤超差，假如秤斗内物料重量在仪表上的显示值小于仪表上的空秤重量设定值，则自动置零后进入下一步流程。

- 进料过程，当进料开始后仪表显示计量斗内物料重量大于目标设定值，进料门关闭并自动打印当前重量累计总重量小屏显示累计量，进入下一流程。

- 放料过程，放料中仪表检测到重量5秒没变化，自动启动电震3秒，仪表显示秤斗内物料重量小于放料关门设定重量时放料门关闭，接着进入下一步流程。

- 系统停止及紧急停止

在按钮的功能已定义。

- 故障及故障后的再启动

在自动称量过程中，若秤出现故障，秤超载，则系统工作自动停止，当秤恢复正常后，可按“启动”按钮使系统工作继续。

- 突然断电后再启动

在自动称量过程中，假如突然断电，则系统工作自动停止，电源恢复后，可按“启动”按钮使系统工作继续。

- 安装说明

- 公司提供秤体的安装尺寸和基础要求，用户根据本公司提供的基础图，结合现场地质条件，进行施工图样的设计。

- 储料斗和用户输送设备的连接及其它配套设施的安装，一般由用户自行准备

和安装。

- 现场安装及就位注意事项：

安装前，确认现场区域内只有相关专业操作人员，并采取相应的安全保护

措施；吊装时，采用足够载荷的吊装工具，利用秤体上的吊环进行吊装。

- 秤体就位后，采用随机所带立柱固定秤体，混凝土基础用膨胀螺栓压紧立柱底板，钢结构基础用电焊固定。

- 吊装就位时，如有不清楚事宜请咨询本公司专业人员，不可擅自进行操作。

- 系统应有单独的接地装置，接地电阻小于4 欧姆。

- 传感器，接线盒和称重显示仪等的连续，一般由专业人员安装。

- 通气前准备（见图6 所示）

图6：三联件示意图

在气源处理三联件的油雾器中加装润滑油，油种类粘度2.5∽7oE（推荐用

1 级涡轮机油ISO VG32）。逆时针转动调压阀上的手轮，使定值弹簧卸荷，然后打开气源，按顺时针方向逐渐转动手轮，压力逐渐增加，直至压力表指示压力至需要压力（0.6±0.1Mpa）时旋紧制动旋钮。

油水分离器中的存水应定期排放，放水时向左旋转排水口叶柄，放完水后

立即向右旋转叶柄，关闭放水阀。

- 维护和保养

电子料斗秤的工作环境较为恶劣，动作频繁，因此不能忽视日常的维护和保养。

- 操作人员应通过培训，熟悉本机性能，遵守操作规程。

- 操作前应做好准备工作，检查各部和周围是否有妨碍运行的异常现象存在。

●电气设备检查

电子料斗秤应定期进行检查

- 称重显示仪表的维护，按其产品使用说明书中有关说明进行；

- 接线盒内不可有水汽和积尘，如有水汽可用吹风机吹干，平时把盒盖盖紧。

- 定期清除控制柜内的积尘，检查连接电缆接头，接线端子等电器连接部件是

否振动而松脱。

- 传感器电缆与传感器连接处的螺母严禁旋动，否则会损坏传感器。传感器的

关节轴承应可自由转动，传感器仅与传力机构相连，不与其它物件相碰。

● 执行机构和气动元件的检查。

- 进料和放料门的开关均由气缸控制，应保持运动部件的润滑。

- 检查管道和接口等部件有无漏气，如有松脱应重新固紧，如有管道破裂或

部件损坏应立即更换。

- 按计量检定规程定期进行静态的检测。

●气缸的调整、检修及更换

- 检查气缸两个位置的动作是否有冲击，若有，调节气缸两侧旋阀直至气缸运行平稳，动作时不产生明显的冲击响声，参见下图。

图9：气缸的调整

- 当气缸需要检修或更换时，只要拆除前法兰的四个螺栓及接头上的开口销和销轴即可进

行。

●  传感器的安装及更换

LCS系列电子料斗秤，采用悬臂梁式称重传感器，安装时调整保护拉杆两端螺母使安装空间至适当距离，将传感器及连接件按图10 安装，然后拧松限位保护螺母， 当需要更换时，用千斤顶将称量斗顶起，然后进行更换。

出厂时传感器已装好，只需将称量斗下面的限位保护螺丝拧松，使传感器受力再拧紧螺母即可。

- 选购件

- 砝码(1000kg)

- 称重软件

- 随机资料

- 基础布置图 1 份

- LCS型电子料斗秤用户手册 1 份

- XK3196C2型说明书 1 份

- 电气原理图1 份

- 保修卡、合格证 1 份